VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN

# Technická 5, 166 28 Praha 6

tel./fax.: + 420 220 443 185; jana.hajslova@vscht.cz

Laboratoř analýzy biologicky aktivních látek

Stanovení reziduí pesticidů v medu technikou DART–TOFMS

Stanovení reziduí pesticidů v medu technikou DART–TOFMS

Zadání

- Připravte matriční standardy pesticidů (cymiazol, bromopropylate, amitraz, coumaphos, tau-fluvalinate I + II, azoxystrobin (vnitřní standard, IS)) z extraktu medu na koncentrační hladině 0,2; 0,5 a 1 mg/kg.

- S použitím DART iontového zdroje s autosamplerem a vysokorozlišovacího hmotnostního spektrometru s analyzátorem doby letu iontů proměřte dané matriční standardy a vzorek kontaminovaný rezidui pesticidů.

- Proveďte kvantifikaci analytů přítomných v „neznámem“ vzorku technikou vnitřního standardu (metoda kalibrační křivky).

Materiál a laboratorní sklo:

- Vzorkovací tyčinky Dip–it® (IonSense)

- Vzorkovací jamky Deepwell Microplates (Life systéme Design)

- Skleněné pasteurovy pipety (Poulen & Graf)

- 2 ml HPLC vialky

Rozpouštědla a chemikálie:

- Polyethylen glykol, průměrná Mr 600 (Sigma-Aldrich)

Přístroje a zařízení:

- DART iontový zdroj DP-100 (IonSense)

- Hmotnostní spektrometr AccuTOF LP (Jeol)

- Autosampler AutoDART HTC PAL (Leap Technologies)

- Váhy AND, model GR – 202EC (A&D Instruments LTD)

- Automatické pipety FinnPipette 0,01–0,2 ml a 0,2 – 1 ml (Thermo Scientific)

Vzorky: Extrakt medu připravený metodou QuEChERS (extrakce acetonitrilem)

Cílové analyty:

Tabulka 1. Přehled cílových analytů

| Analyt | Vzorec | Elementární složení | Mr |
| --- | --- | --- | --- |
| Amitraz |  | C19H23N3 | 293,4 |
| Bromopropylate |  | C17H16Br2O3 | 428,1 |
| Coumaphos |  | C14H16ClO5PS | 362,8 |
| Cymiazole |  | C12H14N2S | 218,3 |
| tau-Fluvalinate |  | C26H22ClF3N2O3 | 502,9 |

Princip:

DART (Direct Analysis in Real Time) je nový typ iontového zdroje pro hmotnostní spektrometrii pracující za atmosférického tlaku. Hlavní výhodou DART zdroje je možnost získat informaci (hmotnostní spektrum) analyzovaného vzorku v reálném čase. Vlastní analýza, která se provádí pouhým umístěním vzorku (pevný, kapalný či plynný) do prostoru mezi iontový zdroj a vstup do hmotnostního spektrometru, trvá pouze několik sekund. Do iontového zdroje je vháněno hélium, které je dále vedeno do výbojové komory s jehlovou elektrodou. Na elektrodu je vloženo napětí o velikosti několika tisíc voltů (3000–4000 V), v jehož důsledku dochází k výboji a tvorbě plasmy (směs kladně a záporně nabitých iontů plynu a nenabitých metastabilních atomů plynu). Nabité částice jsou z proudu plynu odstraněny a v další části zdroje je zahříván (obvykle na 250 až 350°C), kontrola teploty plynu usnadňuje zplynění/desorpci látek ze vzorkovaných matric.

Pracovní postup:

Příprava matričních standardů

K 980 (l extraktu v HPLC vialce (koncentrace matrice 0,5 g/ml) se přidá 20 (l kalibračního roztoku v acetonitrilu (5000, 12500, 25000 ng/ml každý s vnitřním standardem o koncentraci 12500 ng/ml); konečné koncentrace analytů v extraktu jsou 0,2; 0,5; 1 mg/kg a koncentrace vnitřního standardu 0,5 mg/kg.

DART–TOFMS:

Při měření se používá automatický přenos vzorku s využitím autosampleru, doba desorpce vzorku před iontovým zdrojem je 7 s. Optimální nastavení parametrů DART–TOFMS systému uvádí Tabulka 2.

Tabulka 2. Nastavení parametrů DART–TOFMS systému pro analýzu reziduí pesticidů.

| Parametr | Nastavení |
| --- | --- |
| Mód ionizace | pozitivní |
| Průtok hélia | 2,9 l/min |
| Teplota plynu | 300°C |
| Napětí na výbojové jehle | –3000 V |
| Elektroda 1 | +150 V |
| Elektroda 2 | +250 V |
| Napětí na kóně | +20 V |
| Napětí na iontové optice | +600 V |
| Napětí na MCP detektoru | –2600 V |
| Rychlost akvizice spekter | 5 spekter/s |

Každý vzorek se analyzuje ve třech opakováních, na konci každé analýzy je před iontový zdroj na vzorkovací tyčince ručně umístěn roztok polyethylen glykolu.

Zpracování dat:

Pro zpracování dat se používá softwaru Mass Center v 1.3. Před zjištěním plochy jednotlivých píků se provede korekci pozadí, tj. odstranění veškerých iontů vznikajících v důsledku kontaminace zdroje nebo ionizace komponent atmosféry ze spektra vzorku. Tabulka 3 uvádí přehled cílových analytů a ionty používané pro kvantifikaci. Obrázek 1 představuje DART spektrum matričního standardu.

Tabulka 3. Přehled analytů, jejich iontových forem a kvantifikačních iontů při analýze technikou DART–TOFMS

| Analyt | Iontová forma | Elementární složení | Kvantifikační ion [m/z] |
| --- | --- | --- | --- |
| Cymiazol | [M+H]+ | C12H15N2S | 219,096 |
| Bromopropylate | [M+H–H2O]+ | C17H15Br2O2 | 410,942 |
| Amitraz | [M+H]+ | C19H24N3 | 294,197 |
| Coumaphos | [M+H]+ | C14H17ClO5PS | 363,022 |
| Tau-Fluvalinate I + II | [M+H]+ | C26H23ClF3N2O3 | 503,135 |
| Azoxystrobin (IS) | [M+H]+ | C22H18N3O5 | 404,125 |

Obrázek 1. DART spektrum matričního standardu (koncentrace analytů 1 mg/kg, vnitřní standard 0,5 mg/kg). (A) Celkové DART spektrum (m/z 100–550); (B) DART spektra cílových analytů: (1) cymiazol; (2) bromopropylate; (3) amitraz; (4) coumaphos; (5) tau-fluvalinate I + II; (6) azoxystrobin (vnitřní standard).