VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN

# Technická 5, 166 28 Praha 6

tel./fax.: + 420 220 443 185; jana.hajslova@vscht.cz

Laboratoř analýzy biologicky aktivních látek

Stanovení profilu triacylglycerolů technikou DART–TOFMS pro odlišení rostlinných olejů různého botanického původu

Stanovení profilu triacylglycerolů technikou DART–TOFMS pro odlišení rostlinných olejů různého botanického původu

Zadání

- S použitím DART iontového zdroje s autosamplerem a vysokorozlišovacího hmotnostního spektrometru s analyzátorem doby letu iontů získejte hmotnostní spektra triacylglycerolů kukuřičného a sójového oleje.

- Získané hmotnostní spektra olejů porovnejte a určete ionty, jejichž relativní intenzity se významně liší a jsou tak vhodné pro vzájemné odlišení obou vzorků.

- S pomocí softwaru určete pravděpodobné elementární složení vybraných iontů včetně chyby měření přesné hodnoty m/z. Na základě níže uvedené tabulky uvádějící hlavní triacylglyceroly kukuřičného a sójového oleje předběžně identifikujte sledované ionty.

Materiál a laboratorní sklo:

- Vzorkovací tyčinky Dip–it® (IonSense)

- Vzorkovací jamky Deepwell Microplates (Life systéme Design)

- Skleněné pasteurovy pipety (Poulen & Graf)

- 10 ml Odměrné baňky

Rozpouštědla a chemikálie:

- Toluen (HPLC-grade, Merck)

- Methanol (HPLC-grade, Merck)

- Vodný roztok amoniaku, 25 % (m/m),(Penta)

- polyethylen glykol, průměrná Mr 600 (Sigma-Aldrich)

Přístroje a zařízení:

- DART iontový zdroj DP-100 (IonSense)

- Hmotnostní spektrometr AccuTOF LP (Jeol)

- Autosampler AutoDART HTC PAL (Leap Technologies)

- Váhy AND, model GR – 202EC (A&D Instruments LTD)

- Automatická pipeta FinnPipette 0,2 – 1 ml (Thermo Scientific)

Vzorky: kukuřičný a sójový jedlý olej

Princip:

DART (Direct Analysis in Real Time) je nový typ iontového zdroje pro hmotnostní spektrometrii pracující za atmosférického tlaku. Hlavní výhodou DART zdroje je možnost získat informaci (hmotnostní spektrum) analyzovaného vzorku v reálném čase. Vlastní analýza, která se provádí pouhým umístěním vzorku (pevný, kapalný či plynný) do prostoru mezi iontový zdroj a vstup do hmotnostního spektrometru, trvá pouze několik sekund. Do iontového zdroje je vháněno hélium, které je dále vedeno do výbojové komory s jehlovou elektrodou. Na elektrodu je vloženo napětí o velikosti několika tisíc voltů (3000–4000 V), v jehož důsledku dochází k výboji a tvorbě plasmy (směs kladně a záporně nabitých iontů plynu a nenabitých metastabilních atomů plynu). Nabité částice jsou z proudu plynu odstraněny a v další části zdroje je zahříván (obvykle na 250 až 350°C), kontrola teploty plynu usnadňuje zplynění/desorpci látek ze vzorkovaných matric.

Při přímé analýze rostlinných olejů jsou v hmotnostním spektru pozorovány pseudomolekulární ionty triacylglycerolů [M+H]+ (hlavní složky olejů), v přítomnosti par amoniaku pak jejich aduktové ionty [M+NH4]+. Současně dochází ke tvorbě dalších iontů o nižší hodnotě m/z, které vznikají fragmentací iontů triacylglycerolů odštěpením jedné či dvou molekul mastných kyselin.

Pracovní postup:

Příprava vzorku a roztoku polyethylen glykolu:

Do 10 ml odměrné baňky se pomocí automatické pipety převede 0,2 ml vzorku, objem se doplní po rysku toluenem a baňka se důkladně protřepe. Pro účel DART–TOFMS analýzy se přibližně 0,7 ml vzorku převede do vzorkovací jamky. Roztok polyethylen glykolu (~200 μg/ml), používaný při DART–TOFMS analýze pro účel vnitřní kalibrace při měření přesné hmoty, se připraví následovně: do 10 ml odměrné baňky se pomocí pasteurovy pipety naváží přibližně 2 mg polyethylen glykolu a baňka se doplní po rysku methanolem.

DART–TOFMS:

Při měření se používá automatický přenos vzorku s využitím autosampleru, doba desorpce vzorku před iontovým zdrojem je 30 s. Pro zvýšení efektivity ionizace triacylglycerolů (tvorba aduktových iontů s amoniakem) se pod výstup z iontového zdroje umístí 2 ml vialka naplněná vodným roztokem amoniaku. Optimální nastavení parametrů DART–TOFMS systému uvádí Tabulka 1.

Tabulka 1. Nastavení parametrů DART–TOFMS systému pro analýzu triacylglycerolů.

| Parametr | Nastavení |
| --- | --- |
| Mód ionizace | pozitivní |
| Průtok hélia | 4,0 l/min |
| Teplota plynu | 350°C |
| Napětí na výbojové jehle | –3000 V |
| Elektroda 1 | +150 V |
| Elektroda 2 | +250 V |
| Napětí na kóně | +20 V |
| Napětí na iontové optice | +1100 V |
| Napětí na MCP detektoru | –2400 V |
| Rychlost akvizice spekter | 5 spekter/s |

Každý vzorek se analyzuje ve třech opakováních, na konci každé analýzy je před iontový zdroj na vzorkovací tyčince ručně umístěn roztok polyethylen glykolu.

Zpracování dat:

Pro zpracování dat, tj. kvalitativní zhodnocení hmotnostních spekter olejů a určení elementárního složení se používá softwaru Mass Center v 1.3. Před dalším zpracováním je nutné provést korekci pozadí, tj. odstranit ze spektra vzorku veškeré ionty vznikající v důsledku kontaminace zdroje nebo ionizace komponent atmosféry a provést vnitřní kalibraci s použitím hmotnostního spektra polyethylen glykolu.

Tabulka 2 Hlavní triacylglyceroly kukuřičného a sójového oleje.

| Triacylglycerol | m/z | Elementární složení iontu [M+NH4]+ |
| --- | --- | --- |
| SSO | 904,83 | C57H110NO6 |
| LSS | 904,83 | C57H110NO6 |
| OOO | 902,82 | C57H108NO6 |
| SOL | 902,82 | C57H108NO6 |
| LOO | 900,80 | C57H106NO6 |
| LLS | 900,80 | C57H106NO6 |
| LLO | 898,79 | C57H104NO6 |
| LLL | 896,77 | C57H102NO6 |
| LLLn | 894,76 | C57H100NO6 |
| PPO | 876,80 | C55H106NO6 |
| POL | 874,79 | C55H104NO6 |
| PLL | 872,77 | C55H102NO6 |
| LOO | 870,76 | C55H100NO6 |

Zbytky mastných kyselin v iontech triacylglycerolů jsou označeny dle následující legendy: S = stearová kys.; O = olejová kys.; L = linolová kys.; Ln = linolenová kys.; P = palmitová kys.

Obrázek 1- Ukázka DART–TOFMS hmotnostního spektra kukuřičného a sójového oleje