VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN

# Technická 5, 166 28 Praha 6

tel./fax.: + 420 220 443 185; jana.hajslova@vscht.cz

Laboratoř analýzy biologicky aktivních látek

Stanovení profilu aromatických látek medů

technikou DI-SPME–DART–TOFMS

Stanovení profilu aromatických látek medů technikou DI-SPME–DART–TOFMS

Zadání

- S použitím DART iontového zdroje a vysokorozlišovacího hmotnostního spektrometru s analyzátorem doby letu iontů (TOFMS) získejte hmotnostní spektra aromatických látek medů izolovaných technikou mikroextrakce tuhou fází v režimu direct immersion (DI-SPME).

- U získaných hmotnostních spekter izolovaných látek porovnejte a určete ionty, jejichž relativní intenzity se významně liší a jsou tak vhodné pro vzájemné odlišení obou vzorků.

- S pomocí softwaru určete pravděpodobné elementární složení vybraných iontů včetně chyby měření přesné hodnoty m/z.

Materiál a laboratorní sklo:

- 10 ml SPME vialka (Sigma)

- Vlákno DVB/CAR/PDMS 50/30 µm (Sigma)

Rozpouštědla a chemikálie:

- Destilovaná voda

- Polyethylen glykol, průměrná Mr 600 (Sigma-Aldrich)

Přístroje a zařízení:

- DART iontový zdroj DP-100 (IonSense)

- Hmotnostní spektrometr AccuTOF LP (Jeol)

- Váhy AND, model GR – 202EC (A&D Instruments LTD)

- Automatická pipeta FinnPipette 10 ml (Thermo Scientific)

Vzorky: vzorky medů (akát, lípa)

Princip:

DART (Direct Analysis in Real Time) je nový typ iontového zdroje pro hmotnostní spektrometrii pracující za atmosférického tlaku. Hlavní výhodou DART zdroje je možnost získat informaci (hmotnostní spektrum) analyzovaného vzorku v reálném čase. Vlastní analýza, která se provádí pouhým umístěním vzorku (pevný, kapalný či plynný) do prostoru mezi iontový zdroj a vstup do hmotnostního spektrometru, trvá pouze několik sekund. Do iontového zdroje je vháněno hélium, které je dále vedeno do výbojové komory s jehlovou elektrodou. Na elektrodu je vloženo napětí o velikosti několika tisíc voltů (3000–4000 V), v jehož důsledku dochází k výboji a tvorbě plasmy (směs kladně a záporně nabitých iontů plynu a nenabitých metastabilních atomů plynu). Nabité částice jsou z proudu plynu odstraněny a v další části zdroje je zahříván (obvykle na 250 až 350 °C), kontrola teploty plynu usnadňuje zplynění/desorpci látek ze vzorkovaných matric.

Při analýze aromatických látek vlastní DART–TOFMS analýze předchází izolace daných sloučenin pomocí techniky DI-SPME. Izolované analyty jsou pak následně desorbovány v prostoru DART iontového zdroje vysokou teplotou (250 °C) a po následné ionizaci vstupují do hmotnostního analyzátoru.

Pracovní postup:

Příprava vzorku:

Do 10 ml SPME vialky se odváží 2 g medu a přidá se 6 ml destilované vody. Následně se vialka uzavře víčkem.

DI-SPME:

Experimentální podmínky extrakce uvádí Tabulka 1.

Tabulka 1. Experimentální podmínky DI-SPME stanovení.

| Parametr |  |
| --- | --- |
| Vlákno | DVB/CAR/PDMS, 50/30 µm |
| Inkubační doba | 5 min |
| Extrakční (sorpční) doba | 20 min |
| Teplota extrakce | 60 °C |
| Míchání | 500 rpm |
| Zanoření vlákna | 33 mm |
| Doba desorpce | 10 s |

DART–TOFMS:

Po skončení extrakce je vlákno opláchnuto destilovanou vodou (odstranění sacharidů) a následně jsou analyty desorbovány v prostoru DART iontového zdroje. Optimální nastavení parametrů DART–TOFMS systému uvádí Tabulka 2.

Tabulka 2. Nastavení parametrů DART–TOFMS systému pro analýzu látek izolovaných pomocí DI-SPME.

| Parametr | Nastavení |
| --- | --- |
| Mód ionizace | pozitivní |
| Průtok hélia | 2,9 l/min |
| Teplota plynu | 250°C |
| Napětí na výbojové jehle | –3000 V |
| Elektroda 1 | +150 V |
| Elektroda 2 | +250 V |
| Napětí na kóně | +20 V |
| Napětí na iontové optice | +500 V |
| Napětí na MCP detektoru | –2600 V |
| Rychlost akvizice spekter | 5 spekter/s |

Na konci každé analýzy je před iontový zdroj na vzorkovací tyčince ručně umístěn roztok polyethylen glykolu.

Zpracování dat:

Pro zpracování dat, tj. kvalitativní zhodnocení hmotnostních spekter aromatických látek a určení elementárního složení se používá softwaru Mass Center v 1.3. Před dalším zpracováním je nutné provést korekci pozadí, tj. odstranit ze spektra vzorku veškeré ionty vznikající v důsledku kontaminace zdroje nebo ionizace komponent atmosféry. Obrázky 1 a 2 ilustruji profily akátového a lipového medu získané technikou DI-SPME–DART–TOFMS.

Obrázek 1. DI-SPME–DART–TOFMS spektrum akátového medu.

Obrázek 2. DI-SPME–DART–TOFMS spektrum lipového medu.